## Slide 1
研究定位与阶段目标
从“单一屏蔽因子比较”转向“方向屏蔽—磁噪声几何因子—层分辨贡献”的统一评估框架
研究对象
多层薄铁氧体圆柱壳磁屏蔽：用多层薄铁氧体片材拼装圆柱壳，替代难加工、易脆裂的单体厚壁铁氧体圆柱。
核心问题
固定铁氧体用量下，层数 N、层厚 a、层间间隙 g 如何选择，才能在中心漏磁、径向占用与磁噪声相关损耗之间取得平衡？
当前论文定位
方法型工作
验证参考场 + 分量定义 + 损耗积分
当前数据范围
横向连续壳
μr′=1000，σ=0.01 S/m
01
无屏蔽参考
B0 方向校准
02
方向屏蔽因子
SFx = |B0x|/|Bx|
03
虚拟线圈模型
IntH2 = ∫H²dV
04
层分辨分析
IntH2Li / total
05
验证门控报告
仅纳入通过数据
论文贡献表达
• 不是直接声称“四层一定最优”，而是建立可复用的测量导向表征流程。
• 把方向性 SF、铁氧体体积、层分辨 IntH2 同时纳入同一评价框架。
• 所有结论均限定在已验证的横向连续壳仿真范围内。

## Slide 2
本阶段已完成：仿真—后处理—论文链条打通
围绕旧数据不可用、边界条件不一致、薄层网格不充分三个问题，完成统一修正与收敛验证
关键问题与修正
问题 1
旧 B0 参考方向错误
原始 B0 的 z 分量大于 x 分量，导致 SF<1，物理上不合理。
修正
重建 B0_reference_x
H0=1 A/m，得到 B0_Bx≈1.2566×10⁻⁶ T，方向纯度 6.47×10⁶。
结果
可作为 x 向外场标定参考
问题 2
B0 与 shield 工程边界不一致
旧 shield 使用 torus/current 激励，不能与 tangential-H 的 B0 直接相除。
修正
7 个 shield case 全部重建
统一为 x 向切向 H 边界条件，并按方向分量计算 SFx。
结果
7 个 case 的 SFx 均 > 1
问题 3
0.08 mm 薄层网格剖分不足
空气域与薄层尺度相差大，默认自适应网格不能直接作为结论依据。
修正
coarse / medium / fine 收敛验证
统一采用 MaxLength = a/3，代表 case 的 medium→fine 变化达 10⁻¹⁰ 量级。
结果
全部 7 case 已用 medium mesh 重算
SFx = |B0,x| / |Bcenter,x|
屏蔽因子采用目标方向分量，不再使用矢量模 Mag_B。
IntH2 = ∫V H²vc dV
虚拟 pickup 线圈输出磁噪声相关几何损耗指标。
MaxLength = a / 3
薄铁氧体层采用统一厚度方向网格控制。

## Slide 3
当前结果与下一步工作
mesh-converged 横向连续壳结果显示：等体积四层结构在本轮候选中兼具最高 SFx 与最低 IntH2_total
等体积屏蔽性能
2.845
N=1
0.60mm
2.994
N=3
0.20mm×3
3.629
N=4
0.15mm×4
N=4 相比 N=1：SFx 提升约 27.6%，总径向占用仅从 0.60 mm 增至 0.84 mm。
磁噪声相关损耗
等体积组 IntH2_total（A²m）
C1_N1_t060_x
4.649e-06
C2_N3_t020_g010_x
4.381e-06
C2_N4_t015_g008_x
4.160e-06
N=4 层分辨 IntH2 占比
L1
19.5%
L2
19.8%
L3
20.6%
L4
40.0%
外层贡献最大，说明仅看总厚度不足以解释磁噪声几何因子；需要保留层分辨分析。
下一步计划
• 补充 z 向轴向屏蔽结果，避免把横向结论外推到开口端泄漏问题。
• 建立分段壳模型：12 段、1.6 mm 周向缝，对齐/错位两种排列。
• 开展 μr′ = 500 / 2000 / 5000 敏感性分析，验证排序鲁棒性。
• 导出外场与 H²vc 场图，支撑多层机理解释。
• 推进 Helmholtz 线圈 + 中心磁力仪的 SFx 实验验证。
当前结论边界：仅适用于已验证的横向连续壳仿真；尚不能作为轴向、分段装配或最终仪器级推荐。